性能测试模体  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：性能测试模体

2、预  算 价 格：9万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

参照JJF 2102-2024《X射线安全检查计算机断层成像装置（CT） 校准规范》，空间分辨力≥2.00Lp/cm；能分辨模体中直径为3cm、密度分辨力为3%的圆柱体断层图像；对不同尺寸、同一种物质的等效原子序数测量值的差异≤15%；测量值包括：密度值、等效原子序数、CT值、衰减系数。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．技术规格

（1）无干扰物、同一尺寸条件下，测量值相对偏差±1.5%；有干扰物、同一尺寸条件下，测量值相对偏差±3%；无干扰物、不同尺寸条件下，测量值相对偏差±3%。

（2）空间分辨力测试模体（S）包含2.00、2.50、3.33Lp/cm 空间分辨力线对插件。密度分辨力测试模体（S），内含聚乙烯插件9个，具体为内径3个φ20mm、3个φ30mm、3个φ40mm。

（3）原子序数差异性测试模体（S），模体外壳尺寸340mm×180mm ×170mm；内置聚乙烯插件两件，分别为φ40mm*72.5mm、φ120mmL*72.5mm各一件，以及聚氯乙烯插件两件，分别为：φ40mmL*72.5mm、φ120mmL*72.5mm各一件。

（4）测量值相对偏差测试模体（S），模体外壳尺寸338mm×180mm×150mm，内置4款插件，其外径分别为φ60mm*66mm聚乙烯柱插件一件； φ110mm*66mm聚乙烯插件一件；内布置有φ2mm不锈钢棒的φ60mm*78mm聚乙烯插件一件；φ60mm*78mm聚乙烯插件一件，且距棒心60mm处平行置有φ10mm不锈钢棒。

2. 须附带有CNAS资质的省级及以上授权机构出具的溯源证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1套

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后2个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

一年质保，质保期内免费维修。

技术咨询：王工，咨询电话：0510-82803912