纳伏微欧测温仪  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：纳伏微欧测温仪

2、预  算 价 格：6.5万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

JJF1184-2024《热电偶检定炉温度场测试技术规范》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．技术规格

1.1满足热电偶检定炉温场测试要求；

1.2双通道，准确度等级不低于 0.01级；

1.3电压测量范围分两档，分别不小于：（0～20）mV、（0～100）mV；

1.4电压分辨力不低于 0.1 μV；

1.5电阻测量范围不小于：（0～400）Ω

1.6电阻分辨力不低于 0.1 mΩ；

2．支持多种温度传感器，包括标准热电偶、标准铂电阻、工业铂电阻、工作用热电偶，并支持内部修正。

3．内置电池供电。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1台

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

技术咨询：沈工，咨询电话：0510-82803584