多功能声校准器  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：多功能声校准器

2、预  算 价 格：9.8万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

JJG 176-2022《声校准器检定规程》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．技术规格

测量范围：20Hz～16kHz；84dB、94dB、104dB、114dB声压级输出

准确度等级：1级。

2． 附加功能

猝发音信号输出：频率:4kHz，周期:10s，持续时间:0.25ms、2ms、200ms。输出电压幅值可调。持续时间偏差不大于1.0%。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1台

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后30日历天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

须附有授权的法定计量机构出具的检定证书，证书内容应满足技术规格中标明的主要技术指标、参数、范围。

- 技术咨询：陈工 ，咨询电话：18951506282