空气热老化试验设备校准装置 采购需求

**（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：**

1、采购设备名称：空气热老化试验设备校准装置

2、预 算 价 格：8万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

**（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

JJF (苏) 265-2024 《空气热老化试验设备校准规范》

**（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

1．技术规格

1.1温度

1.1.1温度范围：（0～500）℃；

1.1.2分辨力：不低于 0.01 ℃，

1.1.3最大允许误差：(0~300)℃：±（0.15℃+0.002| t |）；

(300~500)℃：±0.004| t |

1.2电能

1.2.1测量范围：（57.7～380）V、（0.1～100）A；

1.2.2准确度等级：0.2级及以上

2.功能

2.1装置需满足换气率参数:(0~200)次/小时

2.2装置需实现热老化试验设备温度、换气率参数一体化校准，符合江苏省地方计量规范JJF (苏) 265-2024 《空气热老化试验设备校准规范》的检测方法。

**（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：**

1.采购数量：空气热老化试验设备校准装置1套

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

**（五）采购标的的其他技术、服务等要求：**

无

**技术咨询：沈工 ，咨询电话：0510-82803584**