低速离心机（配50ml角转子+15ml/50ml水平转子）  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：低速离心机（配50ml角转子+15ml/50ml水平转子）

2、预  算 价 格：86600元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

低速离心机（配50ml角转子+15ml/50ml水平转子）需满足《化妆品安全技术规范》2015年版中，对试验离心条件的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm）；5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm）；50 ml 固定角转：16,639 x g (11,000 rpm)；水平转子：4,500 × g（5,000 rpm）；工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm）

2．转速/离心力： 200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增；10 ‐ 3,000 x g, 10 x g 递增；3,000 - 20,913 x g，100 x g递增

3．离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增；

4．最大转子容量： 4 × 250 mL 离心管；

5．噪音水平：55 dB(A)（角转），62 dBa（水平）

6．最大容量：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL Eppendorf Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），10 × MTP（工作板转子）

7．具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

8．可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序

9．独有快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖

10．转子使用寿命可高达 100,000 次

11．铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品

12．“Soft” 软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬

13．所有转子（除S-4-72 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

14．“At set RPM” 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

15 ．CE 认证，CFDA 认证，产品符合 IVD（98 / 79 / EG) 欧洲标准

16．具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌

17． 配置：1) 多功能台式离心机一台，最大速度20913g，14000rpm; 2) 50ml角转子；3) 15ml/50ml水平转子一个

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：低速离心机（配50ml角转子+15ml/50ml水平转子）1台

2.质 保 期：2年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于每次甲方付款前，开具对应等额的增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后3个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市锡山区东亭春新路8号

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

价格包含设备运输、装卸、调试等费用。

技术咨询：陈淑娴，咨询电话：15106192295