采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：热变形维卡软化点温度测定仪

2、预算价格：7万

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB/T 1633-2000  热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T 1634.1-2025  塑料 负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、控制方式：PC机控制

2、试验工位：6工位

3、温度控制范围：室温～300℃

4、升温速率：30-120℃/h任意设定升温速率

5、最大温度误差：±0.5℃

6、温度测量点： 6个测温点加1个控温传感器，且测温点为距离加荷压头与试样接触点不超过12.5mm

7、试样架数： 6架

8、试样架自身热膨胀系数：<0.005mm/100℃

9、形变测量量具：高精度数显千分表

10、形变测量范围：-1.00mm～9.00mm

11、试样支承跨距： 64mm、100mm

12、最大形变测量误差：±0.002mm

13、加热介质：甲基硅油（小于100厘斯）

14、冷却方法：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷或自然冷却

15、功能特性：

①　设备可进行分组测试；

②　试样架自动提升、卸载、限位及试样架归位、加载，在提升过程中一次完成；

③　仪器需安装自动排烟系统；

④　维卡测试试验方法中5分钟的恒温免加载功能及50N满负荷变载过程自动完成；

⑤　导流结构需保证油流平稳，无死角、不翻花、无冲击、无震动、温场均匀；

⑥　上限温度设定，试验温度达到上限温度时自动停止加热（软件保护，机械开关）；

16、其他要求：设备需内置冷凝管，便于后期加装用于制冷的冷却水循环设备；

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：1台

2.服务期：供货期15天

质保期1年

3.本项目实施地点：新华路5号D栋。

4.付款方式：合同签订生效后，货到且经采购人验收合格交付使用，供应商开具对应等额的增值税专用发票后，30日内结清货款。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

设备供应商负责安装、调试、培训等服务，协助验收。

（六）采购标的验收标准：

1、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；

2、验收标准根据有关规定及技术要求，原则上以通过计量检定或校准合格为准。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

价格包含设备运输、装卸、调试等费用。

技术咨询：唐 晨，咨询电话：13585000234