柔性平面膜温场测定装置的研制用材料
采购需求
[bookmark: _Hlk6257390]（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购设备名称：柔性平面膜温场测定装置的研制用材料
2、预  算 价 格：86550元
3、供应商有无特定资格要求：无
4、是否强制节能产品：否
5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
[bookmark: _GoBack]JJF 2220-2025 导热系数稳态测定仪校准规范
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、耐温结构材料
1.1数量：8套
1.2技术规格
材料成分：PEEK+玻璃纤维；
颜色：原色或黑色；
热膨胀系数：18ppm/℃；
热变形温度：450℃，耐温结构工装高温下形变量不超过 0.05mm，不挤压损坏柔性膜；
热传导率：0.3；
拉伸强度：35MPa（375℃）；
弯曲强度：50MPa（375℃），玻璃纤维绝热布包裹工装隔热。
湿热老化：85℃、85% RH，480h，绝缘、尺寸变化＜0.5%。

2、数据采集模块
2.1数量：5套
2.2技术规格：
采样速率：125Hz；
采样精度：16位；
供电：3V，纽扣电池；
采样通道：单通道；
接入点：2点；
电流：＜20uA；
通讯模块：蓝牙；
组网数量：＞5个；
大功率热源环境下无电磁干扰，温场云图无噪点；
连续 72h 运行无漂移、通道无失效、数据无丢包。
3、数据传输模块
3.1数量：5套
3.2技术规格：
同步匹配采集模块采样率：1Hz~200Hz 自适应传输，最高支持 200 帧 / 秒全通道同步上传；实时传输端到端总延迟≤10ms，离线存储转发延迟＜500ms；CRC16 循环冗余校验、数据包重传机制、丢包自动补发，丢包率＜0.001%；能利用PC主机搭载实时同步智能平台，设置读取数据，以及实时数据观测的双向工作模式。
4、中央控制模块
4.1数量：5套
4.2技术规格：
集成PMU、CODEC、SPI、UART、GPIO、ADC等模块；内置电源管理模块PMU（充电电流最大200mA）；工业级 32 位 位嵌入式主控，独立运算内核 + 实时操作系统，多任务并行无卡顿；内置高精度硬件 RTC 时钟，时钟误差≤1s/24h；支持 NTP 网络校时，多设备时序同步偏差＜1ms；主机工作温度：-20℃～50℃；存储温度：-20℃～70℃；湿度 5%～85% RH 无凝露；防护等级 IP30；同步控制所有采集模块时序误差＜1μs，瞬态温升测试无失真；存储数据完整，时间戳连续，无缺帧、乱序、数据丢失现象。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：耐温结构材料8套；数据采集模块5套；数据传输模块5套；中央控制模块5套
2.质 保 期：1年
3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。		
4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货，交付买方使用。
5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：
无

咨询电话：0510-82803584沈工

