


无锡市检验检测认证研究院视频引伸计采购项目采购需求

设备名称：视频引伸计，数量：1台，限价9.8万元
技术参数要求：
· 分辨率不小于1200万像素，最大分辨率不小于4024 × 3036 Pixel，全幅采样频率不小于32HZ
· 通讯方式：采用数字信号通讯，无需经过模拟信号转化即可与试验机实现数据传输功能，支持UDP通讯协议，可实时向试验机软件传输数据.（提供不少于3个试验机品牌的UDP通讯案例）
· 温度范围：常温，或-200℃--2300℃（至少提供两个1800℃以上高温测试客户应用案例）
· 具备/可升级为疲劳模块，实现疲劳试验机模拟信号通讯及跨周期数据采集（可进行现场操作演示证明）
· 具备灰度识别和残余灰度场两种裂纹监测与测量功能。其中灰度识别法通过深度学习与特征匹配相结合，实现标记点位置自动、高效识别，准确定位裂纹扩展待测区域，通过小区域划分可去除试样表面大部分干扰，可以自动、高效、准确地获得裂纹扩展长度与加载位移；（提供软件截图）
· 精度：符合国标JJG762-2007 0.5级标准
· 光源：集成式二维专用光源
· 可升级成单目三维视频引伸计，测量x,y,z三轴数据
[bookmark: _GoBack]服务要求： 提供7*24小时售后服务，提供8小时内响应，48小时内解决问题并维修完毕。
供货地点：无锡市锡山区东亭春新东路8号
供货周期：合同签订生效后30天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。
质保期：3年
技术咨询：王工，咨询电话：18168386836



